Labortiefkühlschrank

Außenmaße:
Breite:	595 mm
Tiefe:	633 mm
Höhe:	2060 mm

Innenmaße:
Breite:	440 mm
Tiefe:	405 mm
Höhe:	1439 mm

Bruttoinhalt:	256 l

Temp.-Bereich:
bei 16 bis 25 °C UT:	-60 bis -86 °C
Kältemittel:	Nature-R
Energieverbrauch:	10,3 kWh / 24h

steckerfertiger Labortiefkühlschrank mit statischer Kühlung
Innenraum zur Aufnahme von bis zu 144 Kryoboxen bis 50 mm geeignet (bis zu 14400 2 ml Phiolen)
außen lackiertes Stahlblech
innen Edelstahl
Volltür, Türanschlag rechts, Vakuum Auslass, Schloss
2 Innentüren zur Minimierung von Temperaturverlusten
Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 80 mm
energiesparende LED-Beleuchtung
elektronische Steuerung mit Temperaturverlaufsanzeige
akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tür, Temperaturschwankungen, fehlender Stromversorgung und Temperaturfühlerfehlfunktion
48 Stunden Batterie-Backup-System
Anschluss für bauseitiges externes Alarmsystem
mit 2 Kompressoren
Bohrung für Durchführung von externen Temperatursensoren für bauseitiges Monitoring System
Temperaturverläufe werden mitgeloggt, Daten können über USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick übertragen werden
serienmäßig mit 5 Ablagen aus Edelstahl, max. Belastbarkeit je Ablage: 16 kg
serienmäßig mit Rollen

Hersteller:	NordCap
Typ:	VTS 258